广南县人民医院

肿瘤科、全科医疗科医疗设备采购项目

比

选

文

件

广南县人民医院制

2022年3月

目  录

第一部分  比选邀请书	1

第二部分  投标人注意事项	4

第三部分  技术要求	6

1、注射泵（单道组合）技术参数	7

2、心电监护仪技术参数	8

3、空气消毒机 壁挂式技术参数	11

4、空气消毒机(移动式)技术参数	12

5、床单元消毒机技术参数	13

6、心电图机技术参数	15

7、微波治疗仪技术参数	17

8、中频治疗仪技术参数	18

9、胃肠动力治疗系统技术参数	20

10、检查床技术参数	21

第四部分  评标方法：	22

第五部分  投标文件格式	25

（一）医疗设备报价一览表：	26

（二）投标分项报价表	27

（三）技术规格偏离表	28

（四）投标书附件	29

（五） 按招标文件投标人须知和技术规格要求提供的有关文件	30

（六） 资格证明文件	31

（1） 营业执照（三证合一）	31

（2） 医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证（第一类医疗器械除外）	31

（3） 银行开户许可证	31

（4） 财务状况报告	31

（5）  法定代表人授权书（原件）	32

（6）  中华人民共和国医疗器械注册证、产品注册登记表	33

（7）  制造厂家的资格声明（原件）（针对进口产品）	34

（8）  经销商(作为代理)的资格声明（原件）	36

（9）  制造厂家的授权书和售后服务承诺书（原件）（针对进口产品）	38

（10）参加政府采购活动在经营活动中没有重大违法记录（供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明；）（原件）	39

（11）供应商承诺书（原件）	40

（七）投标人根据自身情况提供的其他材料	41

- 第一部分  比选邀请书

根据《中华人民共和国政府采购法》及医院内控制度的规定，广南县人民医院 拟对肿瘤科、全科医疗科医疗设备进行比选采购，诚邀符合比选资质要求，具有相应供货或完成项目能力的供应商参加投标。具体事项如下：

- 比选采购项目名称：肿瘤科、全科医疗科医疗设备采购项目，项目编号：GNXRMYY-SB-202216；

- 招标内容：

肿瘤科、全科医疗科医疗设备采购清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注射泵（单道组合） | 10 | 合同签订后30个工作日内 | 57.35万元 |
| 2 | 心电监护仪 | 8 |  |  |
| 3 | 空气消毒机（壁挂式） | 6 |  |  |
| 4 | 空气消毒机 | 3 |  |  |
| 5 | 床单元消毒机 | 2 |  |  |
| 6 | 心电图机 | 2 |  |  |
| 7 | 微波治疗仪 | 2 |  |  |
| 8 | 中频治疗仪 | 2 |  |  |
| 9 | 胃肠动力治疗系统 | 2 |  |  |
| 10 | 检查床 | 3 |  |  |

三、投标人资质条件：

- 营业执照 （三证合一）；

- 医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证（第一类医疗器械除外）；

- 银行开户许可证；

- 财务状况报告（提供近一年中任意三个月的财务报表或会计师事务所审计后的财务报告），近一年中连续三个月的企业依法缴纳税收凭证及社会保障资金的缴纳凭证；

- 法定代表人授权书；（包括授权代表的身份证原件及复印件和法定代表人身份证复印件）；

- 中华人民共和国医疗器械注册证、产品注册登记表；；

- 经销商（作为代理）的资格声明 ；

- 供应商承诺书；

- 制造厂家的资格声明 ；（针对进口产品）

- 制造厂家的授权书和售后服务承诺书 ；（针对进口产品）

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明；

12.以上资格条件必须同时具备,本项目不接受联合体投标。

四、报送地点：广南县人民医院采购办。

五、报名时间：2022年3月 25日—3月 31 日上午09:00。

六、开标时间：2022年3月31日上午09：00；

七、开标地点：广南县人民医院医辅楼五楼会议室。

八、联系方式

联系人：陆老师

咨询电话：0876-3027873

地址：广南县广南大道东段延长线广南县人民医院采购办

广南县人民医院

2022年3月25日

- 第二部分  投标人注意事项

一、供应商的资格符合招标要求。

二、资格证明文件必须真实可靠、不得伪造，且在有效期内。

三、供应商必须提供全新，原厂生产，达到国家有关质量检测标准及具有生产厂家质量合格证的产品，且采购单位有义务与投标厂商对采购的产品进行确定，投标方根据采购清单要求提供准确的商品的名称、品牌、型号、性能、技术参数、产地和制造厂商等，配置中未注明事宜按标准配置为准。

四、供应商提供的产品必须符合招标文件规定技术参数，并保证其产品在使用方使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。提供的货物技术参数和性能与招标文件必须一致，不能低于招标要求，若招标小组一致认为投标供应商所投产品低于招标文件所要求的技术参数及性能则视为未达到采购人的技术要求。

五、成交供应商必须按国家现行的相关规范与标准完成招标文件所要求的一切内容。

六、报价要求：此次投标报价为密封报价，供应商的投标报价为不可更改的一次性最低报价，供应商的报价包括货物的装卸、运输、安装、调试、使用操作培训、售后服务、税费等项目涉及的所有费用，除投标报价外，供应商不得再要求追加任何费用。如未按要求报价，为无效竞标。

七、评定成交方式：采用综合评分法，按评审后得分由高到低顺序排列，得分最高者为中标方。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，依据云财发电（2016）4号文，原则上优先就近采购本地或本省产品（服务）。

八、交货（项目实施）地点:广南县人民医院指定地点。

九、项目采购完成期限：签订采购合同后30日内交货。

十、货物验收：项目实施完毕后由成交供应商和采购人及相关人员共同验收。

十一、质保期：质保期2年。

十二、项目及售后服务要求：

1、供应商须具备本项目相关售后服务的技术力量；

2、质保服务要求：提供7*24小时电话响应，电话指导无法解决的应在48小时内提供现场技术服务，72小时内无法解决的，应提供备用机；

十三、本项目采购预算：伍拾柒万叁仟伍佰元整（￥：573500.00）。

十四、付款方式：交货安装调试完毕验收合格后15日内付成交价的90%,验收合格后满两年付清尾款（成交价的10%）。

十五、投标文件的提交：

1、投标文件需装订成册，不允许用活页装订。

2、投标文件数量（一正2副）

3、所投投标文件在递交前均需密封完好。

4、投标人必须在规定的时间内提交投标文件，否则将拒收投标文件。

- 第三部分  技术要求

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 技术规格 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注射泵（单道组合） | 10台 | 详见技术参数要求 | 合同签订后30天内 |
| 2 | 心电监护仪 | 8台 |  |  |
| 3 | 空气消毒机 （壁挂式） | 6台 |  |  |
| 4 | 空气消毒机(移动式) | 3台 |  |  |
| 5 | 床单元消毒机 | 2台 |  |  |
| 6 | 心电图机 | 2台 |  |  |
| 7 | 微波治疗仪 | 2台 |  |  |
| 8 | 中频治疗仪 | 2台 |  |  |
| 9 | 胃肠动力治疗系统 | 2台 |  |  |
| 10 | 检查床 | 3台 |  |  |

投标人对加注星号（“*”）的重要技术条款（参数）应当在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料、检测机构出具的检测报告或招标文件中允许的其他形式为准，凡不符合上述要求的，应当视为无效技术支持资料，评标委员会可认定相应技术条款（参数）不满足招标文件要求。

- 1、注射泵（单道组合）技术参数

1. 注射精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5%；

2. 速率范围∶0.01-2300ml/h，最小步进0.01ml/h；

3. 预置输液总量范围∶0.01-9999.99ml；

4. 快进流速范围∶0.01-2300ml/h，具有自动和手动快进可选;

5. 可自动统计四种累计量∶24h 累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量；

6. 支持注射器规格∶1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml;

7. 注射器安装后，推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹；

8. 无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称；

9. 8种注射模式∶速度模式、时间模式、体重模式梯度模式、序列模式、剂量时间模式、微量模式和间断给药模式; 具备联机功能；

10.3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支特上下左右滑动操作；

11.全中文软件操作界面；

12.锁屏功能∶支持自动锁屏，自动锁屏时询可调；

13. 支持药物库，可储存5000种药物信息;

14. 支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持10种颜色；

15. 报警时可通过示意图片直观提示报警信息；

16. 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值;

17. 压力报警阈值15档可调，最低50mmHg；

18.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示；

19.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液；

20. 信息储存∶可存储3500 条的历史记录；

21. 电池工作时间≥5 小时@5ml/h ；

22.防异物及进液等级 IP33；

2、心电监护仪技术参数

1、整机要求：

1.1、一体化便携监护仪，整机无风扇设计；

1.2、配置提手,方便移动；

1.3、≥15英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1366 像素× 768像素或更高，≥12、通道波形显示；

12通道波形显示；

1.4、屏幕采用最新电容屏非电阻屏；

1.5、显示屏可支持亮度自动调节功能；

1.6、屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作；

1.7、可支持遥控器无线远程操作监护仪；

1.8、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装；

1.9、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型, 提供机器接口防护等级丝印照；

1.10、监护仪设计使用年限≥8年；

1.11、监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种，在厂家手册中清晰列举清洁剂的种类；

1.12、监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa；

1.13、监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C；

1.14、监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%；

2、监测参数：

2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测；

2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能；

2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证；

2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s；

2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看；

2.6、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析；

2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms；

2.8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果；

2.9、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿；

2.10、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁；

2.11、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿；

2.12、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用；

2.13、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg；

2.14、提供辅助静脉穿刺功能；

2.15、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名；

3、系统功能：

3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则；

3.2、支持肾功能计算功能；

3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源；

3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾；

3.5、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值；

3.6、≥1000组NIBP测量结果；

3.7、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾；

3.8、支持48小时全息波形的存储与回顾功能；

3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘；

3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统；

3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式；

3.12、可升级配置临床评分系统，如MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能；

3.13、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化；

3.14、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择；

3.15、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能；

3.16、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息；

3.17、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。

3、空气消毒机 壁挂式技术参数

一、产品特点

1.人机共存，可在有人情况下对室内空气进行连续动态消毒, 对人和物品无任何损害；

2.初、中效过滤除尘、除菌；

3.长寿命、高强度紫外线杀菌；

4.风速高、中微电脑程控自动运行,风向多角度可调；

5.超静音轴流风机, 红外线遥控操作；

6.负氧离子清新空气，光触礁媒、活性碳滤膜除异味；

7.消毒时无味、无辐射、不腐蚀设备；

8.微电脑程控自动运行，可预约开机关机时间；

9.工作时间自动累计记录显示；

10.紫外线故障自动监测、自动累时维护报警；

二、技术参数

1.循环风量≥1000m3/h 、适用体积≤100m3；

2.输入功率≤200W；

3.安装尺寸32*20*98；

4.消毒效果（cfu/15min.皿）≤4；

5.机外紫外线泄露≤0μw/cm2提；

6.机内紫外线强度≥23800μw/cm2（设备自带检测显示功能）；

7.消毒时空气的臭氧量≤0.02mg/m3；

8.灯管寿命≥5000（h）；

9.负氧离子释放量≥6×106个/m3；

10.电源~220V 50Hz、 噪音≤45db(A)；

11.操作模式： 程控、遥控、手动；

12.净化性能：悬浮粒子：≤3500个／L (φ≥0.5um)；

13.消毒效果：产品开启60分钟后，可以使20m3房间对白色葡萄球菌的杀灭率≥99.9%，产品开启90分钟后，可以使100m3房间对白色葡萄球菌的杀灭率≥90%；

4、空气消毒机(移动式)技术参数

1.消毒原理：物理过滤方式协同紫外线进行消毒；

2.机壳造型美观，表面平整光滑易清洁，采用抗紫外ABS工程塑料制成，具有不易发黄发脆等优点；

3.最大消毒体积：≤120m3；

4.消毒效果：对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.97%，对空气中自然菌的消亡率≥90.00%，符合卫生部消毒技术规范（2002年版）的要求；

5.消毒方式：长寿命、高强度紫外线循环风消毒，负氧离子清新空气，人机共存，动态持续消毒，消毒时无味、无辐射，不腐蚀设备；

6.机外紫外线泄漏≤1uw/cm2,空气中的臭氧量≤0.1mg/m3；

7.灯管寿命≥5000（h），机内紫外线辐射强度≥5000*6uw/cm2，负氧离子释放量≥6*106个/cm3；

8.电源电压：~220V±22V  50Hz±1 Hz，输入功率≤260VA；

9.风速高中低可调；风向多角度可调，循环风量≥1200m3/h；

10.机器自带紫外线故障检测功能和紫外线强度显示功能，灯管损坏时自动提醒；

11.超静音轴流风机与合理的风道设计相结合，整机噪声≤45dB；

12.机器微电脑程控自动运行，有三种消毒模式可供选择；①手动常开消毒模式；②手动定时消毒模式；③程控定时自动消毒模式；（可预设6个时段，时间实现半小时设定）；

13.大屏幕显示屏，可显示工作状态、时钟、时段和报警提醒，用户使用可一目了然，机器触摸操作屏及遥控器都可对机器进行操作及设置；

14.累计工作时间自动记录，累计时间功能分为灯管累时和滤网累时；

15.推拉式手柄，配置四个医用静音脚轮使整机灵活移动，维护保养简单，只需打开前盖板即可轻松更换灯管及过滤网；

16.安装尺寸43*38*105CM；

17.动静态功能可选配，无人情况下可开启臭氧辐助消毒；

5、床单元消毒机技术参数

一、 用途：

1.该产品主要适用于医院、宾馆、家庭等对被褥、枕心、床垫、浴巾及衣物等的消毒；

二、技术指标：

1.机器宽电压设计：工作电压AC185-264V 50HZ；

2.输入功率：400VA；

3.机器采用无油真空泵，气泵流量：50L/min；

4.臭氧发生量：≥3500mg/h ， 臭氧输出浓度：≥2800mg/m3 ；

5.外形尺寸：400X420X970mm；

6.输出压力：≥20kpa（0.02Mpa）；

7.机器消毒步骤分别为（抽真空、充臭氧、保持、解析）；

8.臭氧泄漏量：＜0.1mg/m3 , 臭氧发生管使用寿命大于30000小时；

9.噪声:≤45db(A)；

10.消毒效果：对大肠杆菌8099的杀灭对数值≥3.00，对金黄色葡萄球菌ATCC6538杀灭对数值≥3.00，对自然菌的杀灭对数值≥1.00 ；

11.采用医用静音脚轮，移动方便。

12..机器抽空床袋内空气时，管路内空气经紫外线灯管消毒后排出，不会对房间内造成二次污染，紫外线泄漏量1μW/cm²；

13.机器开启抽真空模式时，对空气中自然菌的杀灭率＞90% ；

三、功能指标：

1.外形美观，移动方便，机身采用简洁流畅的外型设计，外壳采用优质阻燃复合材料ABS工程塑料，表面光滑易擦拭；

2.机器具有抽气功能，抽出被褥内部的空气，在充臭氧时才能使臭氧完全渗透至被褥内部，消毒更彻底；

3.臭氧能有效去除附着在物体上的各种异味、血腥味、霉味、大小便味等。对消毒物品有增白的作用；

4.专用不锈钢陶瓷臭氧发生器，其臭氧产量大，臭氧浓度高、使用寿命长；

5.机器采用新型臭氧解析技术，二级式解析器快速分解臭氧；

6.机器可对一张床位消毒，也可同时对两张床位消毒，充分提高床位利用率；

7.消毒过程微电脑控制，工作模式分别为[快速]、[常规]、[终末]、[自定义]，自定义模式下可对机器的每个工作步骤分别进行设定，范围为（1-99分钟)并计入用户设定值；

8.具有臭氧自动故障检测功能，当臭氧发生器无臭氧产生时，显示屏上会提示报警，同时机器喇叭会发出滴滴声，机器停机；

9.具有紫外线灯管故障检测功能，当灯管无法正常点亮时，显示屏上会提示报警；

10.臭氧发生器自带保护功能，能在开路及短路状态下自动保护，防止发生安全事故；

11.在耐氧化性方面选用了不锈钢电磁阀及硅橡胶管的管路材料、大大提高了机器的使用寿命；

12.消毒袋采用塑料夹封式密封袋口，气密性好，操作使用方便；

13.机器带有语音播报功能，可一键式开启或关闭；

14.机器具有床袋收纳盒及皮管收纳盒；

15.机器具有臭氧累计时间及灯管累计时间功能；

16.触摸屏按键，大屏幕显示，操作方便；

17.工作模式设定后自动记忆，操作方便；

6、心电图机技术参数

1.支持12导心电图采集；

2.全触控设计，无需键盘和按键操作；

3.显示屏幕≥10寸；

4.具备LAN、USB等传输接口；

5.为便于临床操作，心电图机总体重量（不含导联线、电源适配器）不超过1.5Kg，支持智能操作系统，可远程更新升级；

6.支持内置4G功能；

7.支持2.4GHz/5GHz无线Wi-Fi；

8.支持可扩展数据存储；

9.电池充满电最长工作时间不低于5小时，内置锂电池不低于3000mAh；

10.内置热敏打印机，支持报告自动打印；

11.输入阻抗：≥10.0MΩ；

12.输入回路输入电流：≤0.1μA；

13.最小检测信号：10Hz、20μVP-P正弦信号；

14.噪声电平：≤15μVP-P；

15.50Hz干扰抑制滤波器：≥20dB；

16.共模抑制比：≥89dB；

17.耐极化电压：±600mV；

18.标准灵敏度：最大允许误差为±5%；

19.频响范围：0.05-250Hz全频滤波；

20.低频特性：时间常数≥3.2s；

21.基线稳定性：基线漂移≤1mm；

22.支持连续采集30分钟以上心电图波形，并保存和上传；

23.具有采集前五秒的数据回顾功能，方便捕捉偶发心率失常数据；

24.记录测值包括：心率、电轴、P波时限、P-R间期、QRS时限、Q-T间期、QTc、T波、Rv5、Sv1等；

25.QTc参数测量：内置4种以上测量算法，QTc计算方法可通过系统设置调阅并设置；

26.心电图机可通过下载获取待检查信息，并支持待检查列表显示，列表应包含检查姓名、性别、年龄等信息；

27.对于危急值检查数据，心电图机应支持优先诊断功能，以提醒诊断中心优先诊断。

7、微波治疗仪技术参数

1.电源电压∶220V±10%，频率 50HZ±1HZ；

2. 正常工作条件：

①环境温度∶10℃～40℃；

② 相对湿度∶ 30%～75%；

③ 大气压力∶700hPa～1060hPa；

3.整机输入功率∶≤450W；

4.输出功率∶≤80W；

5.微波频率∶2450Mhz±30Mhz；

6.显示方式∶数码显示；

7.磁控管∶性能稳定，效率高；

8.功率范围∶理疗∶OW—30W之间，连续可调，治疗∶OW—80W之间，连续可调；

9. 治疗时间定时范围∶0—99S 可调；

10.理疗时间定时范围∶0—30min可调，理疗蜂鸣报警；

11.手术时间∶可根据手术具体情况控制手术时间；

12.工作方式∶分理疗、治疗两种，均为连续工作；

13.辐射防护 A、外壳泄漏<1Mw/cm²，B、无用辐射<10Mw/cm²，C、探头驻波比≤3，D、输出阻抗≤50 Ω，E、在电压不稳时，可自动调节；

14.具有输出的定时功能，可预置设定，采用数字显示，时间结束可显示，具有自动闭锁功能及过载自动保护系统；

15.具有过热保护功能。电路过热时会自动切断电源，故障排除后系统自动恢复供电，仪器正常工作；

16.产品适用范围∶用于消炎、止痛、改善微循环、促进炎症吸收以及妇科尖锐湿疣的治疗；

17.外壳采用ABS材质，拥有理疗支架，台车一个；

18.理疗头2个，手术头7只，带脚踏开关；

8、中频治疗仪技术参数

1.额定输入功率∶130VA；

2.使用电源∶交流电压 220V±22V，频率50Hz±1Hz；

3.尺寸（允差±20mm）∶长 420mm，宽360mm，高232mm。毛重∶15kg±3kg 净重∶12.7kg±3kg；

4.显示方式∶数码显示；

5.输出通道∶四路中频加透热输出、四路离子导入直流输出、两路干扰电输出。即1、2两通道形成一组干扰;3、4两通道形成一组干扰；

6.中频频率为1kHz～10kHz，单一频率允差±10%；

7.低频调制频率为0～150Hz，单一频率允差±10%或±1Hz 取大值；

8.中频载波波形∶双向方波，脉宽 50us～500us，允差±10%，调制波形有正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波；

9.调制方式∶连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制；

①间歇调制∶低频调制方波（载波）占空比为50%，允差±20%；

②连续调制∶采用连续低频正弦波调制中频正弦波，中频调幅度∶ 0%、25%、50%、75%、100%，允差±5%；

10.中频调幅度∶0%、25%、50%、75%、100%，允差±5%；

11.干扰电性能∶

①工作频率∶4kHz，允差±10%；

②调制频率∶0.125Hz，允差±10%；

③差频频率范围∶0～112Hz，允差±10%或±1Hz 取较大值。调幅度∶0%、100%，允差士5%；

④差频变化周期∶5.5s、32s，允差±10%。动态节律参数8S，允差±10%；

12.具有100 个固定处方，是理疗专家根据不同的疾病而编制成的，可供医生参考使用；

13.中频输出电流∶在500Ω的负载下，每路输出电流不大于100mA。输出强度分0～99 级可调；

14.输出电流稳定度∶不同负载下的输出电流变化率应不大于10%；

15.中频输出峰值电压∶在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过500V。16、运行∶输出设定到最大值时，将输出端开路运行10min 后再短路运行 5min，治疗仪应能正常工作；

17.电极板温度∶38℃～55℃，分6档可调，允差±3℃。加热功能可单独开启及关闭，18、离子导入输出直流电流∶在 500Ω的负载下，每路输出电流不超过50mA，分0~99 级可调；

19.电极板∶应选购具有一类医疗器械备案凭证的合格产品；

20.治疗时间已在处方中，治疗时间根据处方不同为20min、25min、30min、40min、45min，治疗时间到了有音响提示，并停止输出，时间允差±1min；

21.该产品具有漏电保护、过载保护，短路保护。可连续使用 4-5小时。固定形式∶柜内存放，临时固定；

22.四路中频加透热输出、四路离子导入直流输出、两路干扰电输出。电极板温度∶38℃～55℃，分6档可调，允差±3℃；

23.治疗时间已在处方中，治疗时间根据处方不同为 20min、25min、30min、40min、45min；

9、胃肠动力治疗系统技术参数

1.治疗电流∶非对称超导编码电流；

2.输出波形∶方波、锯齿波、三角波等，导入为非对称波；

3.工作频率∶主频范围 900-9000Hz±15%，调频范围1-440Hz±15%；

4.脉冲宽度∶0.02ms～1.2ms；

5.调制方式∶占空比和幅度动态可调；

6.输出通道∶4组电疗输出，4组脉冲输出；

7.输出强度∶500 Ω负载 输出电流 0-100MA 最大脉冲电流≤100MA；

8.安全防护∶自动检测，耐压 4000V，I类、BF型；

9.定时功能∶系统默认30分钟，人工自由设定 10-60分钟；

10.处方功能∶精选医疗专家治疗处方，4处方、8处方、自动排序；

11.工作电源∶交流220V50Hz±10%，功 耗∶不大于130VA ；

12.治疗设置∶时间选择、处方选择、强度选择；

13.输出数据与操作信息由语音提示和液晶显示；

14.产品贯彻国家最新安全标准，具有双重隔离、开机保护、电极保护、短路保护、声光提示等防护功能；

10、检查床技术参数

1、车体采用优质碳素型钢焊接成形,表面除锈, 树脂粉沫静电喷涂；

2、平车面板及护栏采用进口PE材料一次成型，坚实美观；

3、全藏式ABS护拦，可完全收于车面之下，实现零间隙搬运，便于车上紧急抢救病人；

4、该车采用国际先进的中控刹车系统，稳定，可靠；

5、导向轮装置可轻松操作，方向可控；

6、头部带有氧气瓶支架，方便易用人员使用；床体一端配有四钩螺钉锁紧可升降输液架；

7、背板采用进口气弹簧作支撑力源，操作简易方便，可升降角度0度至88度，最大承重300KG；

8、整体升降采用螺旋机构传动，升降范围达500～900mm之间；

9、规格：1930*640*500/900mm。

配置清单

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 品 牌 | 材 质 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车体 | / | 安美特 | 碳钢 | 1 |  |
| 2 | 面板 | / | 安美特 | PE | 1 |  |
| 3 | PP大护栏 | / | 安美特 | ABS | 2 |  |
| 4 | 床垫 | / | 安美特 | 不锈钢 | 1 |  |
| 5 | 中控轮 | Φ125 | 施可瑞 | ABS+聚脂 | 4 |  |
| 6 | 导向轮 | Φ100 | 施可瑞 | ABS+聚脂 | 1 |  |
| 7 | 输液架 | Φ19 | 安美特 | 不锈钢 | 1 |  |

- 第四部分  评标方法：

1、采购人将根据货物特点组建评审小组，对供应商的投标文件进行评估和比较。

2、评审小组将遵照公开、公平、公正的评标原则，严格按照比选文件的要求和条件进行评审，平等地对待所有投标方，择优定标。

3、评审小组将对投标文件中的每个响应进行评价，检查其对比选文件要求的符合程度评标，采用综合评分法，按评审后得分由高到低顺序排列，得分最高者为中标方。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，依据云财发电（2016）4号文，原则上优先就近采购本地或本省产品（服务）。

具体分值如下：

（1）报价评分（55%）

a. 投标报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标报价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其投标报价；

b. 投标人的报价超过了采购预算，投标将被拒绝。（本项目最高限价：573500.00元；）

c. 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

（2）技术评分（25%）

a. 性能参数指标响应招标文件要求（0～40分），带*条款不满足一项，技术评分为0分；一般条款不满足一项扣5分，扣完为止。（*号条款满足的，必须提供厂家白皮书或者厂家宣传彩页上有技术参数相关描述）

b. 设备的先进性、可靠性、安全性；（0～25分）

c.设备的合理性，设备运行便于维护性。（0～25分）

d、投标产品认定为节能产品（非政府强制采购节能产品），环保产品的。（0～10）

（3）商务评分（10%）

a. 项目实施进度计划。（0～35分）

b. 培训方案（0～35分）

c. 安装方案（0～30分）

（4）售后服务承诺评分（10%）

a. 投标人确实具备本项目售后服务所需的技术力量。（0～50）

b. 投标人售后服务承诺的全面性、完整性、及时性。（0～20）

c. 投标人售后服务承诺的真实性和可行性。（0～30）

21.2.3.5 评标总得分的计算

（1）评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（2）评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评分因素的汇总得分；

A1、A2、……An分别为各项评分因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)；

其中F值为评标委员会所有成员汇总得分的算术平均值。

十六、合同签订：比选结果通知书发出之日起30日内成交人与招标人签订采购书面合同。

- 第五部分  投标文件格式

封面格式

采购项目

响

应

文

件

项目编号：

项目名称：

供应商：（盖章）

供应商法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

供应商代表姓名：

联系电话：

## （一）医疗设备报价一览表：

报价公司（盖章）：                                                  报价日期：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（元）：大写：（ ￥： ） |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间： |  |  |  |  |  |  |

注：（1）投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

- 投标价格包含货物的装卸、运输、安装、调试、使用操作培训、售后服务、税费等项目涉及的所有费用

- 此表请放在投标文件封面后第一页，以方便唱标。

| 投标单位(签章)： |  |
| --- | --- |
| 法定代表人(单位负责人)或其委托代理人（盖章)： |  |
| 日期： | 年 月 日 |

## （二）投标分项报价表

项目名称：                   招标编号：

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 设备来源和制造商名称 | 单价 | 总价 | 至最终目的地的运费和保险费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位全称(盖章)：

全权代表(签字)：

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

## （三）技术规格偏离表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 招标文件技术规范、要求 | 投标文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… |  |  |  |  |

全权代表签字：

注：1、如果不提供技术规格偏离表将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标人应对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

## （四）投标书附件

1、项目实施进度、培训方案、安装方案。（格式自拟）

投标单位(签章)：

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人(签章)：

日期：      年     月    日

2、售后服务承诺书（格式自拟）

投标人根据招标文件采购项目基本要求详细说明提供售后服务支持的能力，包括但不限于以下内容：

①服务机构（名称、地址、联系人和联系方式）；

②人员情况，服务响应时间；

③保障措施；

④违约责任承诺等。

投标单位(签章)：

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人(签章)：

日期：      年     月    日

- 按招标文件投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

注；如厂家宣传彩页、检验报告等

- 资格证明文件

### 营业执照（三证合一）

(复印件加盖公章)

### （2） 医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证（第一类医疗器械除外）

(复印件加盖公章)

### （3） 银行开户许可证

(复印件加盖公章)

### 财务状况报告

（提供近一年中任意三个月的财务报表或会计师事务所审计后的财务报告），近一年中连续三个月的企业依法缴纳税收凭证及社会保障资金的缴纳凭证

- （5）  法定代表人授权书（原件）

致：（招标机构）

____________________________(投标单位全称)法定代表人__________授权________________(全权代表姓名)为全权代表，参加贵处组织的

项目(招标编号：)招标活动，全权处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

投标单位全称(公章)：

日　期：

附：

全权代表姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传　　　　真：

电　　　　话：

### （6）  中华人民共和国医疗器械注册证、产品注册登记表

(复印件加盖公章)

### （7）  制造厂家的资格声明（原件）（针对进口产品）

1、名称及概况：

(1)制造厂家名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：

一般工人：

技术人员：

(8)近期资产负债表(到		年月			日止)

(1)固定资产：

原值：

净值：

(2)流动资金：

(3)长期负债：

(4)短期负债：

(5)资金来源：

自有资金：

银行贷款：

(6)资金类型：

生产资金：

非生产资金：

2、（1）关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址　生产的项目　　　　　年生产能力　　　　　职工人数

_________　　　_____________　　　　____________　　　　__________

_________　　　_____________　　　　____________　　　　__________

（2）本制造厂不生产，而须从其它制造厂购买的主要零部件

制造厂家名称和地址

主要零部件名称________________________________

_______________________________

3、制造厂家生产此投标货物的历史(年数)：

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

名称和地址：　　　　　　　销售项目和数量出口销售额：

_________________

5、近三年的年营业额：

年份　　　　　国内　　　　　出口　　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

6、易损件供应商的名称和地址：

部件名称　　　　　　　　　　　　　供应商

__________________              ______________

7、有关开户银行的名称和地址：_______________________________

8、其他情况：_______________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____年______月______日

制造商名称：________

投标人授权代表(签字)：__________________

投标人授权代表的职务：__________________电话号：__________________

制造商盖章或法人签字：_______________传真号：__________________

- （8）  经销商(作为代理)的资格声明（原件）

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：______________________________

净值：______________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　国内　　　　　出口　　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、最近三年投标货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：

名称和地址　　　　　　　销售的项目和数量

(1)出口销售：

_________________　        _______________________________

_________________　        _______________________________

(2)国内销售：

_________________　        _______________________________

_________________　　       _______________________________

4、同意为投标人制造投标货物的制造厂并附有制造厂的资格声明：

制造厂名称和地址　　　　　制造项目和数量

_____________________　_____________________________

_____________________　_____________________________

5、须由其它制造厂家供应和制造的部件(如果有的话)：

制造厂名称和地址　　　　　　制造项目

_____________________　    _______________________

_____________________　    _______________________

6、最近三年中与各经销商成交的此种投标货物(如果有的话)：

合同号：___________________________

签字日期：_________________________

产品名称：_________________________

数量：_____________________________

合同金额：___________________________

7、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

8、投标人认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

投标人授权代表(签字)：________________________________

投标人授权代表的职务：________________________________

电话号：________________________________________

传真号：________________________________________

公章：__________________________________________

- （9）  制造厂家的授权书和售后服务承诺书（原件）（针对进口产品）

致：（招标机构）

我们（制造商名称）是按（国家／地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家／地区名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（贸易公司地址）的（贸易公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方在中华人民共和国办理贵方第（投标邀请编号）号投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于年月日签署本文件，(贸易公司名称)于年月日接受此件，以此为证。

贸易公司名称：制造商名称：

签字人职务：签字人职务：

签字人姓名：签字人姓名：

签字人签名：签字人签名：

### （10）参加政府采购活动在经营活动中没有重大违法记录（供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明；）（原件）

致：（招标机构）

本单位以___________(投标人全称)法定代表人的资格，郑重承诺：

我公司具有履行合同要求的专业技术能力，参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无违法、违规的不良记录,无因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。若在本次项目的招标全过程中，被查实我公司提供的资料及上述承诺不属实，或提供的相关资料不属实或不满足招标文件的要求，则采购人有权取消我公司的参与投标及中标资格，且我公司将无条件承担由此给本次招标活动带来的一切后果(包括经济损失)。

特此声明。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

### （11）供应商承诺书（原件）

本单位参与________________项目的供应商，现作如下承诺：

1、所提供的一切材料真实、有效、合法。

2、不与其他供应商串通投标，不损害采购人或其他供应商的合法权益。

3、不与采购人或采购代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

4、不向采购人、评标委员会成员、监督人员贿赂。

5、不扰乱谈判活动正常秩序。

6、不进行虚假恶意投诉。

7、如有违反政府采购法律、法规、规章被查处的，不干预案件查处。

如出现上述行为，本供应商自愿承担相关责任，接受采购监督管理部门、纪检监察部门或司法机关调查处理。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

- （七）投标人根据自身情况提供的其他材料